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	序号    
	招标要求

	整体要求

	1.1
	用于内镜检查治疗中的电切、电凝

	硬件和功能部分要求

	2.1
	工作模式：纯切、混切、强力喷凝、强凝、水下切、 内窥切、水下凝、内窥凝，双极电凝。

	2.2
	主载频率：330KHz

	2.3
	最大输出功率: ＜400W

	2.4
	输出阻抗：400Ω

	2.5
	采用密封式电切/电凝脚踏开关

	2.6
	声光报警功能

	配套服务要求

	3.1
	整机保修≥3年；

	3.2
	提供每年一次的电刀质控检测服务

	配置清单

	4.1
	电刀主机
	1

	4.2
	电刀笔
	若干

	4.3
	一次性负极板
	若干

	4.4
	使用手册
	1

	4.5
	维修手册
	1

	临床工程指标

	5.1
	24小时响应维修请求


标项一 内镜电凝、电切机                                              



标项二 摊片烤片机                        
	序号
	招标要求

	整体要求

	1.1
	用于病理切片的摊片和烤片制备

	硬件和功能部分要求

	2.1
	温度范围：20℃ -- 60℃, 精度：±0.1℃

	2.2
	同时具有摊片和烤片功能

	2.3
	采用水浴方式

	2.4
	烤片时，采用斜插方式，方便使用

	配置清单

	4.1
	主机
	1

	4.2
	使用手册
	1

	4.3
	维修手册
	1

	临床工程指标

	5.1
	24小时响应维修请求





标项三 -86度低温冰箱 
	序号
	招标要求

	整体要求

	1.1
	用于科研用生物样品库

	硬件和功能部分要求

	2.1 
	温度范围：-50℃ - -86℃, 精度 ±0.1℃

	2.2
	有效容积：≥ 350L

	2.3
	门锁功能

	2.4
	温度声光报警功能

	2.5
	预置外置温度探头孔

	配套服务要求

	3.1
	无

	配置清单

	4.1
	主机
	2

	计算机系统配置

	5.1
	无
	

	耗材配置

	6.1
	无
	

	院感要求

	7.1
	无
	

	临床工程指标

	8.1
	维修手册

	8.2
	技术培训一次

	8.3
	24小时响应维修请求

	8.4
	每年一次保养：包括性能检测和耗品更换





标项四 FeNO呼出一氧化氮测定仪               
	序号
	招标要求

	整体要求

	1.1
	检查部分：上呼吸道与下呼吸道

	1.2
	应用范围：上呼吸道与下呼吸道感染、过敏及炎症；支气管哮喘；慢性咳嗽；慢性阻塞性肺疾病和其它呼吸道炎症；原发性纤毛运动障碍；社区支气管哮喘和慢性阻塞性肺疾病等气道疾病的流行病学研究

	硬件和功能部分要求

	2.1
	测试范围：5-300 ppb

	2.2
	呼气流速：≤50ml/s

	2.3
	准确定：测定值＜50ppb，误差＜±3ppb；
        测定值≥50ppb，误差＜10%；

	2.4
	重复性：测定值＜50ppb，误差＜±3ppb；            
        测定值≥50ppb，误差＜10%；

	2.5
	测量范围内测量值与标准配气浓度的线性关联系数＞0.96

	2.6
	稳定性：测定值＜50ppb，误差＜±3ppb；            
        测定值≥50ppb，误差＜10%

	2.7
	呼气排空体积：150毫升

	2.8
	呼气采样体积：30毫升

	2.9
	呼气测定时间：4-10秒自动调节

	2.10
	测试响应时间：≤4-10秒

	2.11
	测试分析时间：≤2分钟

	2.12
	检测下限：≤5ppb

	2.13
	具有流量调节、自检提示功能，操作简单

	2.14
	适用于4岁以上的儿童及成人

	配套服务要求

	3.1
	主机保修≥3年；

	3.2
	提供主机固定固定次数或使用时间检测校准服务

	3.3
	采购一氧化氮传感器，免费配套足够数量的一次性细菌过滤器

	配置清单

	4.1
	FeNO主机
	1

	4.2
	电脑
	1

	4.3
	HP激光打印机
	1

	4.4
	软件和安装软件
	1

	4.5
	中文使用手册
	1

	4.6
	维修手册
	1

	临床工程指标

	5.1
	维修手册

	5.2
	技术培训一次，包括技术原理、产品结构、保养计划要求等

	5.3
	24小时响应维修请求

	5.4
	每年一次保养：包括性能检测和耗品更换





标项五 耳温计         
	整体要求

	1.1
	用于全院临床科室和病区耳温查房用

	硬件和功能部分要求

	2.1
	温度测量范围：35 ℃ ~ 42 ℃

	2.2
	测量精度：± 0.1 ℃

	2.3
	手持、电池供电

	2.4
	测量反应时间 ≤ 5秒

	配套服务要求

	3.1
	无

	配置清单

	4.1
	耳温枪
	





标项六 电动起立床              
	序号
	招标要求

	整体要求

	1.1
	无

	硬件和功能部分要求

	2.1
	采用进口电机用于升级角度

	2.2
	连续可调的扶手和桌板，方便不同身高的患者

	2.3
	宽敞的床面，采用抗菌耐磨皮革

	2.4
	可内外翻、上下调节的脚踏板

	2.5
	最大承重量 >= 150KG

	2.6
	

	配套服务要求

	3.1
	整机保修≥5年；

	配置清单

	4.1
	电动起立床
	1

	临床工程指标

	5.1
	24小时响应维修请求





标项七 多功能止痛及肌肉刺激仪（TENS） 
	序号
	招标要求

	整体要求

	1.1
	有低频电和中频电疗法的治疗仪，将两组不同频率的中频输入人体，在形成“内生”低频作用于人体

	硬件和功能部分要求

	2.1
	采用TEMS方式

	2.2
	能够同时治疗人数 >= 2人

	2.3
	能够自定义并存储治疗模式

	配套服务要求

	3.1
	整机保修≥3年；

	3.2
	每年提供一次输出检测校准服务，包含保修期外

	配置清单

	4.1
	止痛和肌肉刺激仪
	1

	4.2
	电极线
	若干

	4.3
	电极片
	若干

	临床工程指标

	5.1
	维修手册

	5.2
	技术培训一次，包括技术原理、产品结构、保养计划要求等

	5.3
	24小时响应维修请求

	5.4
	每年一次保养：包括性能检测和耗品更换





标项八  关节镜及精鞘套装  
	整体要求

	1.1
	无

	硬件和功能部分要求

	2.1
	温度测量范围：35 ℃ ~ 42 ℃

	2.2
	测量精度：± 0.1 ℃

	2.3
	手持、电池供电

	2.4
	测量反应时间 ≤ 5秒

	配套服务要求

	3.1
	无

	配置清单

	4.1
	硬性关节内窥镜 4mm 30°
	4

	4.2
	5.5mm套管
	3

	4.3
	锥形闭孔器
	1

	4.4
	钝性闭孔器
	1

	4.5
	穿刺椎
	1

	4.6
	直宽篮钳 3.4mm 30°
	2

	4.7
	右弯篮钳 3.4mm 30°
	1

	4.8
	左弯篮钳 3.4mm 30°
	1

	4.9
	探针
	2

	4.10
	调焦器
	1





标项九  膝关节镜下手动器械 
	整体要求

	1.1
	略

	硬件和功能部分要求

	2.1
	上翘薄口鸭嘴篮钳，工作端上翘15度，无销钉拉杆设计

	2.2
	左弯薄口鸭嘴篮钳，工作端左弯30度，无销钉拉杆设计

	2.3
	右弯薄口鸭嘴篮钳，工作端右弯30度，无销钉拉杆设计

	配套服务要求

	3.1
	无

	配置清单

	4.1
	上翘薄口鸭嘴篮钳
	1

	4.2
	左弯薄口鸭嘴篮钳
	1

	4.3
	右弯薄口鸭嘴篮钳
	1





标项十  强力超轻刨削受控手柄
	整体要求

	1.1
	略

	硬件和功能部分要求

	2.1
	扭矩≥32 IN*OZ

	2.2
	三键手控：正转、反转和往复转动模式

	配套服务要求

	3.1
	无

	配置清单

	4.1
	强力超轻刨削受控手柄
	1





标项十一 电子喉镜
	序号
	招标要求

	整体要求

	1.1
	用于临床麻醉或抢救中辅助导入气管插管

	硬件和功能部分要求

	2.1 
	液晶显示器，2.4寸以上

	2.2
	支持拍照、摄像功能

	2.3
	支持储存卡、可进行照片、视频导出，存储卡容量≥4GB

	2.4
	LED光源、带防雾功能

	2.5
	可充电式电池供电

	配套服务要求

	3.1
	无

	配置清单

	4.1
	电子视频喉镜
	2

	4.2
	内存卡
	2

	4.3
	读卡器
	1

	计算机系统配置

	5.1
	无
	

	耗材配置

	6.1
	无
	

	临床工程指标

	2.1
	维修手册

	2.2
	技术培训一次

	2.3
	24小时响应维修请求

	2.4
	每年一次保养：包括性能检测和耗品更换



